**Σετ διεγχειρητικής νευροπαρακολούθησης** για επεμβάσεις θυρεοειδούς και παραθυρεοειδών αδένων αποτελούμενο από:

1. **ενισχυμένο με spiral ενδοτραχειακό σωλήνα σιλικόνης με εργοστασιακά ενσωματωμένο ζεύγος ηλεκτροδίων παρακολούθησης λαρυγγικών νεύρων ο οποίος:**
* να έχει ειδικό χρωματισμένο σημάδι περίπου 3cm, για την ακριβή τοποθέτηση του στις φωνητικές χορδές.
* να προσφέρεται σε διαστάσεις 6, 7, 8mm (νο 6, 7, 8).
* να είναι σε ατομική συσκευασία μιας χρήσης εργοστασιακά αποστειρωμένη.
1. **εύκαμπτο μονοπολικό στυλεό νευροδιέγερσης κινητικών νεύρων κεφαλής και τραχήλου ο οποίος:**
* να είναι **μονοπολικός**, με πολύ λεπτό **ατραυματικό άκρο** διαμέτρου περίπου **0,5mm**, για να είναι δυνατός ο εντοπισμός, ερεθισμός, η «χαρτογράφηση» και παρακολούθηση την πορείας των λαρυγγικών νεύρων εντός του χειρουργικού πεδίου και πριν την πλήρη παρασκευή του νεύρου
* να είναι σε ατομική συσκευασία μιας χρήσης εργοστασιακά αποστειρωμένη.
* Τα προσφερόμενα είδη (σωλήνας, στυλεός κλπ) να είναι **όλα του ιδίου οίκου** για την μεγιστοποίηση της συμβατότητας.
* Τα παραπάνω είναι απόλυτα συμβατά με **το υπάρχον μηχάνημα του χειρουργειου (nim pulse 2).**
* Η εταιρία upon request να δύναται:
1. να αναβαθμίσει το set με **ειδικό ηλεκτρόδιο-κλιπ** (διαστάσεων περίπου 2χιλ και 3 χιλ) **αυτόματης περιοδικής διέγερσης και παρακολούθησης του πνευμονογαστρικού** νεύρου **του ιδίου οίκου**.
2. να αναβαθμίσει το set με **σύστημα διεγχειρητικής απεικόνισης-προσπέλασης με φλουοροσκοπικό υπέρηχο** για την αναγνώριση των παραθυρεοειδών αδένων.
* Να διατίθεται **δείγμα και manuals σωλήνα και του στυλεού** καθώς και **manuals του συνοδού εξοπλισμού στα Ελληνικά.**
* Να διαθέτει δήλωση συμμόρφωσης CE.
* Να διαθέτει διακήρυξη συμμόρφωσης του οίκου κατασκευής.
* Να διατίθεται έγκυρη επιστημονική βιβλιογραφία για τη χρήση του σετ σε επεμβάσεις θυρεοειδούς και παραθυρεοειδών.
* Η υποστήριξη του μηχανήματος να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό εκπαιδευμένο στον κατασκευαστικό οίκο και με πιστοποίηση ΣΥΔΝΟΧ.

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ: Α/Α 17.1.41**