**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ**

 **PICC LINE 28G**

Να είναι ακτινοσκιεροί, ατραυματικοί, βαθμονομημένοι ανά εκατοστό.

Να φέρουν οδηγό στυλεό, πτερύγια στήριξης και ενσωματωμένη προέκταση στήριξης 8 cm. Ο εισαγωγέας να είναι βελόνη 24 G, μήκους 19 mm, σχιστή, εξερχόμενη.

Να είναι μιας χρήσης, αποστειρωμένοι, LATEX και DEHP free.

**PICC LINE 24G**

Να είναι ακτινοσκιεροί, βαθμονομημένοι ανά εκατοστό.

Να φέρουν εσωτερικό οδηγό στυλεό και ενσωματωμένη προέκταση πολυουρεθάνης με σφικτήρα και πτερύγια στήριξης.

Ο εισαγωγέας να είναι θηκάρι, σχιστό εξερχόμενο 20 G, μήκους 25 mm.

Να είναι μιας χρήσης, αποστειρωμένοι, LATEX και DEHP free.