Συσκευή παρεντερικής χορήγησης υγρών/διαλυμάτων, φαρμάκων και λιπιδίων μέσω ηλεκτρονικής ογκομετρικής αντλίας Υψηλής Ακρίβειας

Η συσκευή να διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Ανθεκτικό διατρητικό ρύγχος με προστατευτικό κάλυμμα και υδρόφοβο αεραγωγό φίλτρο με πώμα

- Διαφανή σταγονομετρικό υποθάλαμο, με αναλογία 1 ml = 20 σταγόνες.

- Φίλτρο 15μ κατακράτησης σωματιδίων και μη εισροής αέρα στο κάτω άκρο του σταγονομετρικού θαλάμου που να εμποδίζει την δίοδο φυσαλίδων αέρα προς τον σωλήνα χορήγησης και να αποφεύγονται οι εκ νέου εξαερώσεις της συσκευής μετά το άδειασμα του περιέκτη

- Βαθμονομημένο σωλήνα άντλησης από σιλικόνη

- Ενσωματωμένο, μη αποσπώμενο συνδετικό κλιπ ασφαλείας για την τοποθέτηση στην αντλία, το οποίο να παρέχει αυτόματη προστασία από την ελεύθερη ροή κατά την αφαίρεση της συσκευής από την αντλία

- Άκρο με ελεύθερα περιστρεφόμενο συνδετικό Luer Lock για αποφυγή συστροφής της συσκευής, καθώς και αεραγωγό πώμα για προστασία από επιμολύνσεις κατά την εξαέρωση.

- Όγκο εξαέρωσης ≤ 22 ml

- Μήκος ≥ 270 cm

- Ελεύθερη πυρετογόνων, μιας χρήσης, ελεύθερη latex (Latex Free), ελεύθερη πλαστικοποιητών (DEHP Free), ανθεκτική στα λιπίδια και στην αλκοόλη, κατάλληλη για χρήση με ιατρικό εξοπλισμό υψηλής ακρίβειας (που να επιτυγχάνει απόκλισης ακρίβειας χορήγησης ±3%) υπό πίεση (σύμβολο P στη συσκευασία) και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως και 96 ώρες

- Ατομικά συσκευασμένο σε μη διάτρητη, πλήρως αποστειρωμένη συσκευασία

- Οδηγίες χρήσης να παρέχονται υποχρεωτικά και στην ελληνική γλώσσα.

Να παρέχεται ως συνοδός εξοπλισμός ηλεκτρονικές ογκομετρικές αντλίες με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

- Η αντλία πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, με σαφή αναφορά στη χρονολογία πρώτης κυκλοφορίας, μικρών διαστάσεων και βάρους ≤ 1,7 kg.

- Ακρίβεια χορήγησης ≤ ±3%.

- Έγχρωμη οθόνη χωρητικής αφής ≥ 3,5 ιντσών, για άμεση αλληλεπίδραση και απομακρυσμένη επισκόπηση των παραμέτρων έγχυσης.

- Ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο φυσικό ή επί της οθόνης, για άμεση εισαγωγή των παραμέτρων έγχυσης

- Ρυθμό χορήγησης 0,10-2.300 ml/h

- Λειτουργία bolus (αυτόματη ή χειροκίνητη), με δυνατότητα καθορισμού τόσο του όγκου ή ποσότητας του φαρμάκου όσο και του χρόνου χορήγησης. Εύρος bolus: 0,1 – 2.300 ml/h.

- Ανίχνευση απόφραξης σε εύρος 50 - 1.125 mmHg τουλάχιστον, με λειτουργία εκτόνωσης της πίεσης μετά από απόφραξη (anti-bolus).

- Σύστημα διατήρησης ανοικτής φλέβας (KVO) μετά το πέρας της προγραμματισμένης έγχυσης, (KVO) με ρυθμιζόμενη ροή 0,1 - 50 ml/h

- Kαταγραφή χορηγηθέντων όγκων με τέσσερις τρόπους για εύκολη παρακολούθηση του ισοζυγίου υγρών του ασθενούς.

- Ενσωματωμένη βιβλιοθήκη φαρμάκων, με χρωματικό κώδικα σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 26825, και δυνατότητα προκαθορισμού παραμέτρων χορήγησης για λόγους ασφάλειας και ευκολίας κατά τον προγραμματισμό.

- Δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας σε συστοιχία με άλλες αντλίες (ογκομετρικές και σύριγγας), σε σταθμό αντλιών 2 έως 16 θέσεων, για πολλαπλές εγχύσεις και ένα καλώδιο παροχής ρεύματος

- Προστασία από ηλεκτροπληξία σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60601-1 και προστασία από είσοδο υγρών τουλάχιστον επιπέδου IP33.

- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία με αυτονομία λειτουργίας ≥ 11 ώρες με ρυθμό 25 ml/hr

- Μενού σε ελληνική γλώσσα

- Η συντήρηση, αναβάθμιση και επισκευή του εξοπλισμού να πραγματοποιείται αποκλειστικά από το πιστοποιημένο κατά ISO τεχνικό τμήμα της εταιρείας, με εξουσιοδότηση από τον κατασκευαστή. Οι εργασίες να διενεργούνται εντός του νοσοκομείου, εφόσον αυτό είναι εφικτό, και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για το Νοσοκομείο.

Η ακρίβεια όλων των παραπάνω να αποδεικνύεται από παραπομπές σε φυλλάδια, εγχειρίδια και βεβαιώσεις του κατασκευαστικού οίκου.

Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης (επί ποινή αποκλεισμού) με παραπομπές.