Προδιαγραφές ανιχνευτή κατάλληλου για μετρήσεις σε αξονικό τομογράφο

- Να προσφερθεί ανιχνευτής, τύπου μολυβιού ( pencil type), στερεάς κατάστασης (solid state), κατάλληλος για μετρήσεις δόσης σε πολυτομικό αξονικό τομογράφο.

- Ο ανιχνευτής να είναι συμβατός με το πολύμετρο RTI Piranha που διαθέτει το νοσοκομείο.

- Ο ανιχνευτής αυτός θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τα συνήθη ομοιώματα με οπές που χρησιμοποιούνται στην δοσιμετρία των αξονικών τομογράφων.

- Θα πρέπει να μετρά ρυθμό δόσης από  70 nGy/s περίπου έως 2 Gy/s, με ακρίβεια στις μετρήσεις της δόσης ± 5 %.

- Το λογισμικό του πολυμέτρου θα πρέπει να επεξεργάζεται τις μετρήσεις και να υπολογίζει  αυτόματα τις παραμέτρους όπως CTDI, CTDIvol , DLP, FWHM (Full width at half maximum of the dose profile), Scatter Index, DLP κλπ.